## DoD - Chaleco Atleta
TABLA DE DEFINICION DE "TERMINADO" (DoD)
Proyecto: Chaleco Inteligente de Monitoreo de Hidratacion y Salud para Atletas
Regla de Oro: "Terminado NO es que el sensor registre un dato. Terminado es que el sensor mida con error documentado menor o igual a la tolerancia especificada."
Subsistema | Modulo / Componente | Criterio de Aceptacion (Atributo) | Metrica / Tolerancia Exacta (El DoD) | Estado | Observaciones / Evidencia
Hardware | ESP32 Dev Module (Microcontrolador) | Comunicacion e Integracion | Conecta a WiFi/BT en < 5 s. Ciclo de lectura de todos los sensores simultaneamente < 50 ms. Consumo en Deep Sleep < 20 uA. | PENDIENTE | Verificar con analizador de potencia y osciloscopio.
Hardware | MAX30105 (Sensor Ritmo Cardiaco) | Precision y Toleran cia | Mide BPM con error <= +/-3 BPM frente a oximetro de referencia certificado, en rango 40-200 BPM. Frecuencia de muestreo >= 100 Hz. | PENDIENTE | Comparar con pulsometro medico en 3 atletas, 5 lecturas cada uno.
Hardware | MPU6050 GY-521 (Sensor de Movimiento) | Deteccion de Actividad Fisica | Clasifica correctamente Reposo / Caminata / Trote / Carrera con tasa de acierto >= 90% en 30 pruebas consecutivas estandarizadas. | PENDIENTE | Registrar aceleracion X-Y-Z a 500 Hz durante prueba de pista.
Hardware | MLX90614ESF-BAA (Temp. Corporal Principal) | Precision Termica | Mide temperatura corporal con error <= +/-0.5 C en rango 35-42 C vs termometro ASTM E1112. Tiempo de respuesta < 500 ms. | PENDIENTE | Calibrar con bano termico a 36, 38 y 40 C. Sensor apuntado a muneca/cuello.
Hardware | MAX30102 (Sensor para monitorear hidratacion) | Estimacion de Hidratacion (PPG) | Estima nivel de hidratacion mediante analisis PPG (variacion de amplitud de pulso). Detecta estado de deshidratacion leve con sensibilidad >= 85% comparado con prueba de gravedad especifica de orina. Genera alerta de hidratacion cuando el indice PPG cae >= 15% respecto a la linea base del atleta. | PENDIENTE | Calibrar linea base PPG al inicio de cada sesion (atleta hidratado). Comparar alertas con densidad de orina (refractometro) antes y despues del ejercicio.
Firmware | Algoritmo de Hidratacion (Motor de Decision) | Logica de Alerta | Genera alerta si: FC > 85% FCmax O Temp. corporal > 38.5 C O actividad continua > 20 min sin pausa. Latencia de alerta <= 2 s desde deteccion. | PENDIENTE | Simular cada condicion individualmente y combinada (10 pruebas por caso).
Firmware | Bucle Principal (Main Loop) | Rendimiento / No-blocking | Tiempo de ejecucion del ciclo completo < 50 ms. 0 (cero) llamadas a delay(). Lecturas de sensores por interrupciones o timers asincronos. | PENDIENTE | Medir con micros() en ESP32; exportar log serial a CSV.
Firmware | Repositorio GitHub | Calidad de Codigo | 0 errores de compilacion, 0 warnings en Arduino IDE / PlatformIO. Subido a rama main con commit trazable que referencia ID de tarea (Closes #ID). | PENDIENTE | Adjuntar screenshot de compilacion exitosa al commit.
Mecánica | Chaleco (Posicionamiento Sensores) | Fijacion y Comodidad | Sensores no se desplazan mas de 2 mm durante trote continuo de 10 min. Ajuste entre 60 y 120 cm de contorno de pecho sin herramientas. | PENDIENTE | Marcar posicion de sensores con cinta y medir desplazamiento post-prueba.
Mecánica | Carcasa Electronica (Housing PCB) | Estanqueidad Grado IP | Cumple minimo IP54: sin ingreso de polvo funcional y resistente a salpicaduras de sudor. Humedad interna <= 50% tras prueba de sudoracion simulada 30 min. | PENDIENTE | Usar tiras indicadoras de humedad dentro del housing. Rociar 5 min a 45 grados.
Mecánica | Boton de Alerta Manual | Usabilidad / Ergonomia | Boton sobresale >= 3 mm de la carcasa. Fuerza de activacion entre 2.5 N y 4 N. Respuesta LED o haptica confirmada en < 200 ms. | PENDIENTE | Medir fuerza con dinamometro de resorte. Prueba con guantes deportivos.
Gestión | Documentacion del Modulo | Trazabilidad Completa | BOM actualizado con todos los componentes y costos. Protocolo de Pruebas diligenciado en Excel con estado PASS para TODOS los criterios anteriores. | PENDIENTE | Entregar BOM en Excel + fotos de cada prueba en carpeta compartida del proyecto.
LEYENDA: PENDIENTE ¦ EN PROGRESO ¦ PASS (cumple el DoD) ¦ FAIL (devolver a En Progreso)